技术要求如下：

| 序号 | 规格 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机形式 | 双立柱落地式主机 双空间 |
| 2 | 最大试验力 | 100kN |
| 3 | 试验力测量范围 | 0.4％～100％FS |
| 4 | 试验力测量精度 | 示值±0.5％ |
| 5 | 力控速率调节范围 | 0.005～5% FS/s |
| 6 | 力控速率控制精度 | 速率小于0.05%FS/s时，优于设定值±1%； 速率大于0.05%FS/s时，优于设定值的±0.5% |
| 7 | 横梁位移分辨率 | 0.00005mm |
| 8 | 横梁位移精度 | ±0.5％ |
| 9 | 横梁速度范围 | 0.001～750mm/min |
| 10 | 横梁速度精度 | 优于±0.5％ |
| 11 | 速度/试验力容量 | 500mm/min以下允许最大试验力 750mm/min以下允许1/2最大试验力 |
| 12 | 变形测量范围 | 2％FS～100％FS(选配轴向引伸计时) |
| 13 | 变形测量精度 | 示值±0.5％(选配轴向引伸计时) |
| 14 | 变形速率调节范围 (选配轴向引伸计时) | 0.005～5%FS/s |
| 15 | 变形速率控制精度 (选配轴向引伸计时) | 速率小于0.05%FS/s时，优于设定值±2%； 速率大于0.05%FS/s时，优于设定值的±0.5% |
| 16 | 恒力、恒位移、恒变形控制范围 | 1%～100%FS |
| 17 | 恒力、恒位移、恒变形控制精度 | 设定值≥10%FS时，优于设定值的±0.5% |